
附件

水产品质量安全、水生动物疫病快速检测设备技术参数

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	水产品质量安全快速检测设备
	水产品质量安全快速检测设备

（一）多通道免疫层析分析仪2台
1、仪器同时集成胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块、内嵌式打印模块等功能模块，可用于食品及农产品中农药残留、兽药残留、真菌毒素、非法添加等项目的测定。

2、检测仪采用箱仪一体化设计，整机重量≤5kg，方便现场携带，防水抗压、防撞击、防腐蚀，满足户外现场检测需求。

3、屏幕显示：≥11英寸彩色电容触摸屏，支持多点触控，可外接无线键盘和鼠标，屏幕分辨率≥1920*1080。

4、操作界面：Android5.0以上版本系统，操作简单方便。

5、可实现联网功能，实现外接蓝牙打印机及其他蓝牙设备等；内置微型热敏打印机，可随时打印检测结果。

6、检测数据上传：仪器检测数据能上传至食品安全相关管理平台。
7、供电方式：仪器可直接使用交流电源，满足室内、室外等多种现场检测环境需求。

8、存储容量：运行内存≥2GB；数据存储≥8GB；可存储500个以上测试项目，200万个以上测试数据，并具有数据浏览及查找的功能，数据可导出到U盘。

9、胶体金检测模块：

9.1检测通道：≥2个标准样品检测单元，可兼容检测单卡（裸条）、双联卡、三联卡、四联卡、六联卡、八联卡、十二联卡、十六联卡等多联卡，多种产品类型自由选择，每个测试通道可实现单个样品多个指标（最少4个指标）同时检测。
9.2结果显示：自动计算结果，并给出阴性、阳性判定结果。

9.3检测时间≤10s，实时显示检测曲线。

9.4示值重复性（n≥10）：≤±1.0%；示值稳定性（60min，n≥10）：≤±2.5%；示值误差（n≥10）：≤±0.05，提供示值重复性、示值稳定性和示值误差相关证明资料（省级以上计量机构出具的测试报告扫描件或复印件，盖单位鲜章）。

9.5具备追溯功能：能自动识别检测卡上的二维码，获取检测卡项目、货号、批号、序列号等信息。

10、自带智能化操作系统，至少包含任务管理、样品管理、检测管理、数据管理、系统管理、应用工具、法规标准、视频教学等功能。支持自动将检测数据上传至后台系统的功能。

（二）快速检测附件箱2套
携带方便、配置齐全，用于现场快速检测水产品质量安全所需的小型设备以及工具耗材等实验辅助用品。

（三）恒温水浴锅2台

控温范围：室温～100℃；控温部分用特制的智能控温，以数字直接显示锅内实际温度。

（四）低速离心机2台
最高转速：≥4000r/min；加减速时间：≤30s；定时范围：1min～99min；配备高强度塑料合金转子角转子1只，不用更换转子，可同时兼容6×50mL和6×15mL两种规格离心管，适合水产快速检测操作。

（五）空气吹干仪2台

1、仪器自带空气气源，配备数显表头，带温度设计功能和辅助加热功能。

2、加热孔：≥12孔；孔深：≥45mm；直径：≥16mm；气源：空气气源；温度误差：±0.5℃；流量：≥36L/min；加热范围：室温～100℃；升温时间：≤2min。

（六）旋涡混匀器2台

运行方式：连续运转/点动；振荡方式：圆周振荡；周转直径：≥4mm；振荡转速：≥2800rpm。

（七）绞肉机2台

用于样品的加工粉碎及均质处理。仪器配备不锈钢刀头，最高达转速22000转/分。

二、快速检测试剂及耗材
1、检测试剂指标：恩诺沙星、环丙沙星、孔雀石绿、氯霉素、氧氟沙星、地西泮、硝基呋喃类代谢物等。
2、所有指标检测完算1批次。
3、包含不少于200批次试剂耗材和移液枪、离心管等检测过程中的耗材。

4、检测试剂通过农业农村部开展的水产品中药物残留快速检测产品筛选验证，提供评价报告复印件，加盖单位鲜章。
	套
	2

	2
	水生动物疫病快速检测设备
	水生动物疫病快速检测设备

（一）便携式荧光定量PCR仪1台
1、检测通量：16孔；荧光通道：2通道。
2、适用耗材：至少能包含0.2mL透明单管和8连管的耗材。
3、适用探针/染料：通道1：FAM、SYBR Green I等；通道2：HEX、VIC、TET、JOE等。
4、升温速率：平均升温速率≥3.3℃/s，最大升温速率≥5.0℃/s。
5、降温速率：平均降温速率≥3.0℃/s，最大降温速率≥4.0℃/s。
6、温度准确度：≤0.1℃。
7、软件分析功能：支持定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析等。
8、显示屏：≥7英寸全彩高清LCD电容屏。
9、操控方式兼具：方式1：通过仪器显示屏触控；方式2：通过电脑软件操控。
10、结果分析：在仪器上即可直接分析实验结果，也可通过PC端软件或者设备APP分析。
11、打印：仪器可直接连接热敏或蓝牙打印机打印。
12、断电保护：具有瞬时断电保护功能，仪器重启动后可继续运行未完成实验。

（二）离心机1台

输入电源：AC110/220V，50/60Hz；功率≤45W；离心转速10000rpm；转头：自带1.5/2.0ml规格转头，另配0.2ml和0.6ml规格管套；转子：配备蝶形转子和圆形转子；离心管规格：1.5m/2.0ml离心管，0.2ml和0.6ml离心管；最大相对离心力（RCF）：7500g。

（三）电动小精灵1台

振荡频率：2600次/分；输出转矩：0.035nm；功率：24W；电压：220V±10%，50Hz工作面尺寸：≥100mm。
（四）移液器1套
量程规格0.5～10μL*1支，10～100μL*1支，100～1000μL*1支。
二、试剂及耗材
1、检测试剂指标：黄颡鱼杯状病毒、斑点叉尾鮰病毒、大口黑鲈虹彩病毒、细胞肿大属虹彩病毒、弹状病毒、鰤鱼诺卡氏菌、鲤春病毒血症病毒、鲤浮肿病毒、锦鲤疱疹病毒病、鲤疱疹病毒Ⅱ型等。
2、每个指标包含不少于48批次检测试剂、提取试剂、配套耗材等检测过程中的试剂或耗材。

3、检测试剂生产厂家具有经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》，并提供复印件，加盖单位鲜章。
	套
	1


24

