乐山市市中区2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金—农产品质量安全提升项目
采购公告
为做好水产品质量安全监管和水产养殖重点品种药物残留突出问题攻坚治理工作，乐山市市中区农业农村局拟通过询价采购方式采购一套水产快速检测设备、样品前处理设备及配套胶体金检测卡，现将有关事项公告如下：
一、项目名称：乐山市市中区2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金—农产品质量安全提升项目。

二、询价单位：乐山市市中区农业农村局。

三、采购预算：本项目采购总预算为5万元。
四、项目内容：采购一套水产快速检测设备、样品前处理设备及配套胶体金检测卡。
五、采购项目具体要求

（一）项目采购内容及技术要求

	 序号
	产品名称
	数量
	技术要求

	1
	便携式水产快速检测设备
	1套
	1、每套设备含内置胶体金免疫检测管理软件1套，独立的检测附件箱1个，配置移液枪、天平等检测配件。
2、胶体金免疫检测管理软件，具备远程自动增加农残（兽残）检测项目的功能。
3、设备满足“控药残 治违禁 促提升”三年行动方案关于禁限用药残留和易超限使用的常规用药残留的靶向检测，且检测指标均符合检测品种对应的国家限量标准要求。
4、设备采用一体化设计，具备全固态检测系统，稳定性高；具备检测功能、辅助功能、信息化管理功能。
    5、配备USB、RS232等接口，可连接打印机等多种外部设备。配备Wifi模块、蓝牙等数据传输模块等多种方式实现无线/有线上网和数据传输功能。

6、检测技术要求：
（1）胶体金免疫层析检测模块通道数：≥3个通道。每个通道均可兼容单卡、二联、三联、四联、六联检测卡上机检测。
（2）自动精准识别C、T线位置及峰高，自动判读结果。
（3）检测响应时间≤5s，测量重复性±3%。
（4）Android操作系统，≥1.5GHz 八核处理器，≥2G 运行内存，可存储至少100000条数据。

（5）11.6寸大屏幕彩色液晶中文显示；内置热敏打印机，可直接打印样品信息及被检单位、样品名称、检测结果、结果判定等信息。
（6）具备条码/二维码识读功能，可对检测卡类型、检测项目、检测参数等信息进行智能识读。



	2
	样品前处理设备
	1套
	1、每套含恒温水浴锅1台、离心机1台、涡旋仪1台、便携式样品浓缩仪1台、组织捣碎机1台、检测样品专用存储设备1台。

2、恒温水浴锅：单孔，数显，不锈钢内胆，RT-100℃。

3、离心机：6孔*20mL，无极调速，定时0～60min，最高转速≤4000rpm。

4、涡旋仪：60W，转速0-2800rpm，点动/连续可调速，振幅4.5mm(圆周震荡)，。

5、便携式样品浓缩仪：12孔，自带压力空气源，带加热功能，温度可调。

6、组织捣碎机：最高转速≤12000rpm,容量1000ml，不锈钢旋刀，无极调速，具备定时功能。

7、检测样品专用存储设备：容量≦200L，温度可调3℃至-18℃。

	3
	胶体金免疫检测卡
	1960张
	1、规格20张/盒，总共98盒。检测卡到货时有效期不少于11个月。
2、检测对象：水产组织。

3、检测参数及数量：
（1）喹诺酮类、氧氟沙星、地西泮、呋喃西林：每项各14盒。
（2）呋喃唑酮、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、磺胺类、甲硝唑：每项7盒。
4、检测参数的检出限，均需符合国家标准。


（二）商务要求

1.交货地点：采购人指定地点。

2.交货时间：合同签订后30日内。

3.验收方法：项目验收时，按照《乐山市市中区农业农村局非政府采购管理办法》（乐中农党〔2023〕13 号）的要求组织项目验收。

4.付款方式：按时完成该项目全部内容，在项目验收合格后一次性支付。
      5、售后服务：项目整体质保1年，按国家三包政策执行；提供设备和胶体金检测卡现场操作培训；提供7*24电话/微信/QQ的售后服务。

六、参加询价方应具备的资格条件
1．投标人具有独立承担民事责任的能力；

2．投标人具有履行合同所必需的资质和专业技术力量；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.投标人参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录；

6.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；具备法律和行政法规规定的其他条件；
7. 不接受联合体投标，不允许分包。

七、报价文件的编制

报价文件应包括下列内容：

（1）提供合格的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或“三证合一”的营业执照副本），事业单位提供事业单位法人证书（复印件盖鲜章）；

（2）法定代表人或事业单位法人/负责人授权书（原件盖鲜章，法人参加的不需要提供）；
（3）法定代表人或事业单位法人/负责人和授权代表(如有)身份证（复印件盖鲜章）；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函（原件盖鲜章）；

（5）提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函（原件盖鲜章）；
（6）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（原件盖鲜章）；

（7）技术参数偏离表；
（8）商务应答表；

（9）报价表。
备注：响应文件一式两份，分正本和副本，所有资料一律加盖报价单位鲜章。
报名方式

供应商将以下资料扫描件发送至QQ邮箱（108432621@qq.com），供应商为法人或者其他组织的报名时须提供介绍信（内容包含经办人的联系电话，联系邮箱）及经办人身份证扫描件，所有文件需加盖单位公章。
报名截止时间：2025年9月28日18:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点、截止时间及评审时间

乐山市市中区农业农村局四楼小会议室（乐山市市中区红雀碗街118号）。递交响应文件截止时间为2025年9月29日16：30，递交响应文件截止时间的同时将组织资格审查、符合性审查及报价，请各供应商授权代表届时必须参加。

十、评审原则

本项目采用最低评标价法，区农业农村局组成评审小组依据该项目要求对投标供应商响应文件进行评审，并确定通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商为该项目中标供应商。

通过资格审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。
十一、付款方式

本项目按合同约定付款。

十二、联系方式

联系人：罗女士   邮箱：108432621@qq.com    

联系电话：13208338816
附件：响应文件相关文件格式

                  乐山市市中区农业农村局

                        2025年9月23日

附件

响应文件相关文件格式
（一）法定代表人/单位负责人授权书

                          ：
本授权声明：                 （单位名称）        （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方 “             ”报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签章：

授权代表签字： 

投标单位名称：        （盖章）

日        期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表身份证复印件
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致：                   
我单位现参与                         项目，并作出如下承诺：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）：
日    期:      年    月   日
（三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

致：                   
我单位现参与                         项目，并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，具有良好记录，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）：
日    期:      年    月   日

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：                   
我单位现参与                         项目，并作出如下承诺：

我单位具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）：
日    期:      年    月   日

（五）采购活动前三年内，在经营活动中没有违法、违规记录的承诺函

致：                        
我单位现参与                       项目，并作出如下承诺：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法、违规记录，没有骗取中标行为，未进行过恶意投诉的行为、无不正当理由放弃中标（成交）行为，如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

投标单位名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）：
日    期:      年    月   日



